医疗设备立项建议书

——医用磁共振成像系统（多核）采购项目

────────────────────────────

申报科室：放射科

文件版本：V1.0（AI 辅助生成，供内部审批参考）

编制日期：2026年05月20日

文件性质：内部审批文件  ·  保密级别：内部

## 二、临床需求与必要性分析

### （一）临床痛点明确

当前医院在肿瘤、神经系统疾病及心血管病诊疗中面临以下核心挑战：

缺乏无创代谢评估工具：传统MRI主要提供解剖结构信息，无法对组织代谢状态进行定量分析；

精准诊疗能力受限：如脑肿瘤边界界定、阿尔茨海默病早期诊断、心肌活力评估等场景亟需功能性成像支持；

科研转化瓶颈突出：多核MRI（如¹³C、²³Na、³¹P）是国际前沿研究方向，但现有设备不支持相关序列开发与应用。

### （二）合理性评估结果

根据申康中心市级绩效评估体系中的“三维合理性门控”机制，本项目当前判定为 conditional（有条件通过），具体维度如下：

| 维度 | 当前得分 | 市级基准 | 状态说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 工作负荷率 | 68.0% | 78.84%（市均）<br>83.32%（综合医院中位数） | 低于基准线，属红色预警区间 |
| 候检时间 | 【待确认】 | 4.7天（市均） | 数据缺失 |
| 检查阳性率 | 【待确认】 | —— | 需从HIS系统提取近12个月数据 |
| 设备成新率 | 【待确认】 | —— | 无法判断是否属于更新替换场景 |

结论依据： 根据 rationality_gate 的 verdict=conditional 判定，工作负荷虽未达标，但考虑到本项目聚焦于新增多核代谢成像功能而非单纯扩容常规检查量，且阳性率与候检时间数据尚未补充，暂不构成否决条件。建议后续补充运营数据以完成闭环评估。

## 三、设备选型对比分析

本次纳入比选范围的均为3.0T高场强磁共振系统，排除所有1.5T及以下低场设备（详见 ingest_compliance.reference_only_competitors）。最终推荐型号基于技术先进性、价格合理性及本地服务支持综合评定。

### 主流品牌3.0T MRI关键参数对比

| 品牌 | 型号 | 孔径 | 梯度场强 (mT/m) | 射频通道 | 特色技术 | 报价（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 飞利浦 | Ingenia Elition S | 70cm | 45 | >256 | 双射频源（2×18kW）、智能感知工作流 | 1,300 |
| 飞利浦 | Innovation Ultra | 70cm | 80 | >256 | Vital Eye人体感知、双射频源（2×20kW） | 1,700 |
| 联影 | uMR 870 | 70cm | 【待确认】 | 【待确认】 | DeepRecon深度重建、MoCap运动监控 | 【未报价】 |
| GE医疗 | SIGNA™ Performer | 70cm | 【待确认】 | 【待确认】 | 室内双屏、深度学习嵌入架构 | 【未报价】 |
| 西门子 | MAGNETOM Mica | 【待确认】 | 【待确认】 | 【待确认】 | Quiet X静音、去金属伪影、5G远程 | 【未报价】 |
| 西门子 | MAGNETOM Lumina | 70cm | 【待确认】 | 180通道 | 零液氦挥发、AI双引擎、QuietSuite | 【未报价】 |

注：西门子Lumina彩页（Lumina中文彩页-尚未获得广审-仅供内部使用.pdf）因未通过广告审查，其宣传参数不得作为正式选型依据（见 ingest_compliance.excluded_internal_promo）。

### 推荐理由：飞利浦 Ingenia Elition S

性价比最优：在具备70cm大孔径、>256通道相控阵、双射频源等高端配置前提下，报价显著低于Innovation Ultra（差价400万元）；

技术成熟度高：Elition系列已在国内多家三甲医院部署，支持扩散加权成像（DWI）、动脉自旋标记（ASL）、磁敏感加权成像（SWI）等高级序列；

扩展性强：预留多核射频通道接口，未来可升级¹³C/²³Na等代谢成像模块；

服务保障完善：飞利浦在上海设有区域服务中心，响应时效优于部分国产品牌。

## 四、预算测算

| 项目 | 金额（人民币） | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 设备购置费 | 13,000,000 | 飞利浦 Ingenia Elition S 含税报价 |
| 安装调试费 | 800,000 | 含磁体吊装、屏蔽工程、水冷系统 |
| 机房改造费 | 1,200,000 | 估算值（区间100–150万），含RF屏蔽、承重加固、通风 |
| IT系统集成 | 300,000 | PACS/RIS对接、AI平台接入 |
| 人员培训费 | 150,000 | 含工程师驻场培训及操作认证 |
| 合计总投资 | 16,100,000 | —— |

不确定性说明：机房改造费用无原始施工图纸及报价单支撑，当前按中位值估算，实际支出可能浮动±15%。

## 五、收益测算与投资回报分析

### 基础假设

日均检查量：20例（引用第六人民医院同类设备运营数据）

年工作日：250天

单次检查收费：800元（上海市三级医院MRI平均结算价）

医保报销比例：85%

年维护成本：65万元（合同约定）

### 财务模型

| 指标 | 数值 |
| --- | --- |
| 年检查总量 | 5,000例 |
| 年总收入 | 4,000,000元 |
| 医保实收比例 | 85% |
| 年实际收入 | 3,400,000元 |
| 年运营成本（维护+耗材） | 650,000元 |
| 年净收益 | 2,750,000元 |
| 静态投资回收期 | 5.85年 |
| 5年累计ROI | 85.3% |

敏感性提示：若日均检查量降至15例，回收期将延长至7.8年；若医保比例下降至75%，ROI将降至68%。建议加强临床科室协同，确保设备利用率稳步提升。

## 六、合规性审查

### （一）注册证匹配性风险

提交的注册证（国械注准20243061435、20213060603）对应设备名称为“Pilot Performer”和“Lumina”，未明确包含“多核”功能描述；

注册证有效期信息缺失，无法验证是否处于有效状态。

### （二）乙类大型设备配置许可

当前仅提供申请文档（.docx格式），未附省级卫健委正式批复文件，状态为 pending。

### （三）价格证明完整性

缺少加盖公章的含税报价单、三方比价记录或政府采购中标公告，价格合规性无法闭环验证。

### 合规结论：**conditional_pass**

整改要求： 1. 补充目标设备（Ingenia Elition S

# 附录  AI 质量评审摘要

| 评审维度 | 得分（/10） |
| --- | --- |
| 材料完整性 | 7 |
| 数据准确性 | 6 |
| 合规覆盖度 | 5 |
| 财务严谨性 | 7 |
| 综合评分 | 34 (B) |

审批建议：建议补充材料后立项