## 汇总数据
服务类型 | 安装 | 保养 | 备件 | 拆机 | 场地准备 | 技术支持 | 维修 | 移机 | 总计
地区
安徽省 | [6 empty] | 1 |  | 1
甘肃省 | [5 empty] | 1 | 2 |  | 3
广东省 | [6 empty] | 1 |  | 1
河北省 | [5 empty] | 1 |  |  | 1
河南省 | [5 empty] | 1 |  |  | 1
湖北省 | [6 empty] | 1 |  | 1
江苏省 |  | 4 |  |  |  | 7 | 33 |  | 44
山东省 | [5 empty] | 20 | 6 |  | 26
山西省 | [6 empty] | 1 |  | 1
陕西省 | [6 empty] | 3 |  | 3
上海市 | 1 | 10 | 8 | 2 | 1 | 3 | 30 |  | 55
四川省 |  | 1 |  |  | 1 | 3 | 1 | 1 | 7
云南省 | [6 empty] | 1 |  | 1
浙江省 |  | 4 |  |  |  | 2 | 7 |  | 13
总计 | 1 | 19 | 8 | 2 | 2 | 38 | 87 | 1 | 158

## 派工明细
修改时间 | 系统编号 | 开单日期 | SWO | Operation | 地区 | 医院名称 | 联系人 | 联系方式 | 机型编号（Material） | 设备名称 | 序列号（SN） | 设备编号（EQ） | 数量 | 机型（Modality） | 服务类型（type） | 设备在保情况（Classes） | Zone | 级别（Priority） | OCAP | 报修故障 | 工程师(L2) | 工程师(L1-1) | 工单状态 | 完成日期 | 工时 | 结单日期 | 解决方案 | 备注 | 备件明细.数据标题 | 备件明细.12NC | 备件明细.备件名称 | 备件明细.数量 | 备件明细.新序列号 | 备件明细.旧序列号 | 备件明细.使用状态 | 备件明细.退库日期 | 备件明细.RML
2025-12-04 09:43:42 | GD2025110510 | 2025-11-05 | 202511051153 | FD | 上海市 | 上海市普陀区康复医院 | 宋奎武 | 15800695548 |  | MR，水冷、精密空调 |  |  | 1 | 磁共振（MR） | 安装（IA） | 人工/保养合同（05L) | B | 3-System Restricted | 否 | 4、故障：安装，有三方配合一起安装 5、合同类型：单次人工 6、工单类型：枫登 | 马成勇 |  | 已完成 |  |  | 2025-11-12 | 协助安装水冷机、精密空调
2026-02-12 16:17:00 | GD2026011601 | 2026-01-16 | 202601161052 | FD | 四川省 | 成都市武侯武三医院 | 医院沈老师，18010519161 | 经销商联系人：冯斌，13880881402 |  | Prodiva1.5T | 82304 |  | 1 | 磁共振（MR） | 保养（PM） | 付费维修（01） | A | 3-System Restricted | 否 | 保养 合同类型：单次派工 工单类型：飞利浦工单 请工程师与医院老师沟通时自称飞利浦原厂工程师， 上门时间：院方希望今天上门，请尽快预约 | 兰良青 |  | 已完成 | 2026-01-17 | 13 | 2026-01-19 | 按双方约定时间到场，执行保养，设备一切正常的。
2025-07-29 15:54:29 | GD2024041201 | 2024-04-12 | FD202404121012 | FD | 浙江省 | （仙居仁泽医院）仙居仁泽医院有限公司 | 尹院长 | 13867626769 |  | Multiva 1.5T MR 8 R5 | 80116 | 76817692 | 1 | 磁共振（MR） | 保养（PM） | 付费维修（01） | B | 5-Scheduled Activity |  |  | 兰良青 | 潘倍忠 | 已完成 | 2024-04-16 | 15.5 | 2024-05-09 | 保养 | 他们一起修 |  |  |  | 1
2026-04-15 11:52:23 | GD2026032030 | 2026-03-20 | 202603201325 | FD | 江苏省 | 丹阳人民医院 | 李俊香 | 15161000255 |  | Ingenia 3.0T |  | 73615126 | 1 | 磁共振（MR） | 保养（PM） | 合同（05R） | B | 5-Scheduled Activity | 否 | 4月保养 合同类型：全保服务合同 工单类型：飞利浦工单 | 王振 |  | 已完成 |  |  | 2026-04-15 | 保养
2026-04-10 14:23:43 | GD2026032014 | 2026-03-20 | 202603201344 | FD | 上海市 | 上海市静安区市北医院 | 郭老师 | 18817809710 |  | Multiva 1.5T | 80816 |  | 1 | 磁共振（MR） | 保养（PM） | 合同（05R） | A | 5-Scheduled Activity | 否 | 4月保养 合同类型：全保服务合同 工单类型：枫登工单 | 张思源 |  | 正在跟进 | [7 empty] | 1TB SSD固态硬盘（sata接口） | 1 | NA |  | Defective part（坏还） | 2026-04-10 | 无旧件
2026-04-15 13:52:00 | GD2026030911 | 2026-03-09 | 202603091108 | FD | 上海市 | 复旦大学附属妇产科医院 | 范老师 | 18201965792 |  | Ingenia 3.0T CX | 78237 |  | 1 | 磁共振（MR） | 保养（PM） | 合同（05R） | A | 5-Scheduled Activity | 否 | 故障：3月保养 合同类型：技术服务合同 工单类型：枫登工单 | 张思源 |  | 已完成 | 2026-03-29 | 6 | 2026-03-30 | 保养
2026-04-15 13:56:28 | GD2026022723 | 2026-02-27 | 202602270954 | FD | 上海市 | 上海消防医院 | 王为刚 | 18502160829 |  | SIGNA Architect Air |  |  | 1 | 磁共振（MR） | 保养（PM） | 合同（05R） | A | 5-Scheduled Activity | 否 | 3月保养 合同类型：技术服务合同 工单类型：枫登工单 | 朱岳 |  | 已完成 | 2026-03-20 | 11 | 2026-03-20 | 1.DQA测试；2.匀场；3.白噪声及信噪比测试；4.检查制冷部分
2026-02-02 17:05:14 | GD2026012005 | 2026-01-20 | 202601201049 | FD | 上海市 | 杨浦区中医医院 | 刘华杰 | 18852710033 |  | Prodiva 1.5T |  |  | 1 | 磁共振（MR） | 保养（PM） | 合同（05R） | A | 5-Scheduled Activity | 否 | 2月保养 合同类型：全保服务合同 工单类型：枫登工单 请注意2月下旬过年，请工程师提早与医院沟通约定保养安排 | 张思源 |  | CANCEL |  |  | 2026-01-27 |  | GE跟进
2026-03-09 14:40:13 | GD2025122310 | 2025-12-23 | 202512231030 | FD | 上海市 | 上海市静安区市北医院 | 郭老师 | 18817809710 |  | Multiva 1.5T | 80816 |  | 1 | 磁共振（MR） | 保养（PM） | 合同（05R） | A | 5-Scheduled Activity | 否 | 26年1月保养 合同类型：全保服务合同 工单类型：枫登工单 | 张思源 |  | 已完成 | 2026-01-25 | 6 | 2026-02-03 | 保养
2025-12-12 14:15:08 | GD2025110401 | 2025-11-04 | 202511040942 | FD | 江苏省 | 丹阳人民医院 | 李俊香 | 15161000255 |  | Ingenia 3.0T | 71872 | 73615126 | 1 | 磁共振（MR） | 保养（PM） | 合同（05R） | B | 5-Scheduled Activity | 否 | 11月保养 合同类型：全保服务合同 工单类型：飞利浦工单 | 王振 | 兰良青 | 已完成 | 2025-11-27 | 8 | 2025-11-28 | 机器维护保养，机器使用正常。
2026-01-15 11:23:59 | GD2025092328 | 2025-09-23 | 202509231752 | FD | 上海市 | 上海市闸北区市北医院 | 于卫国（我司销售） | 18521777049 |  | Multiva 1.5T | 80816 |  | 1 | 磁共振（MR） | 保养（PM） | 合同（05R） | A | 5-Scheduled Activity | 否 | 派工原因：10月保养 合同类型：全保服务合同——保养 工单类型：枫登工单 | 张思源 |  | 已完成 | 2025-12-05 | 6 | 2025-12-08 | 保养
2025-11-19 16:20:56 | GD2025082018 | 2025-08-20 | 202508201349 | FD | 上海市 | 上海消防医院 | 王为刚 | 18502160829 |  | SIGNA Architect Air | 082X27130X55 |  | 1 | 磁共振（MR） | 保养（PM） | 合同（05R） | A | 5-Scheduled Activity | 否 | 9月保养 合同类型：技术服务合同 工单类型：枫登工单 上门时间：医院希望避开高峰期，请尽早提前与医院老师沟通预约时间 | 朱岳 |  | 已完成 | 2025-10-24 | 6 | 2025-10-28 | 线圈测试、信噪比测试、SPT测试等，按用户要求完成保养 | 工单原件枫登张羽婷拿走了，2025.11.17
2025-09-15 14:34:06 | GD2025071510 | 2025-07-15 | 202507151316 | FD | 浙江省 | 杭州禾芸嘉医院有限公司 | 王奇钢， | 13738039209 |  | Amira 1.5T |  | 174072 | 1 | 磁共振（MR） | 保养（PM） | 合同（05R） | A | 5-Scheduled Activity | 否 | 8月保养 合同类型：限次技术服务合同+有限备件维修/更换 工单类型：枫登工单 | 兰良青 |  | 已完成 | 2025-08-05 | 7 | 2025-08-20 | 执行保养，设备运行正常
2025-05-15 10:46:03 | GD2025031109 | 2024-12-17 | FD202411121005 |  | 浙江省 | 仙居仁泽医院 | 王振东 | 15267658733 |  | Multiva 1.5T | 80116 |  | 1 | 磁共振（MR） | 保养（PM） | 合同（05R） |  |  | 否 | 保养 | 马成勇 |  | 已完成 | 2024-12-19 |  | 2024-12-19 | 保养
2025-07-29 11:25:17 | GD2025020803 | 2025-02-08 | 202502081429 | FD | 上海市 | 复旦大学附属妇产科医院 | 张政毅 | 13524441405 |  | Ingenia 3.0T CX |  | 86186190 | 1 | 磁共振（MR） | 保养（PM） | 合同（05R） | A | 5-Scheduled Activity | 否 | 2月保养 工单类型：枫登工单 需求：具体上门时间请与医院联系人沟通 | 兰良青 |  | 已完成 | 2025-03-07 | 6 | 2025-04-01 | 完成保养
2025-07-29 11:16:55 | GD2025012205 | 2025-01-20 | 202501201434 | FD | 浙江省 | 杭州禾芸嘉医院有限公司 | 王奇钢 13738039209 | 王东 15958135819（公司销售） |  | Amira 1.5T |  | 174072 | 1 | 磁共振（MR） | 保养（PM） | 合同（05R） | A | 5-Scheduled Activity | 否 | 2月保养 工单类型：枫登工单 需求：具体上门时间请与医院沟通 | 兰良青 | 张建青 | 已完成 | 2025-02-11 | 6 | 2025-02-25 | 执行保养，设备运行正常
2025-08-04 11:12:38 | GD2024091113 | 2024-09-11 | FD202409111413 | FD | 江苏省 | 昆山第二人民医院 | 阚科 | 13182658022 |  | Achieva 1.5T | N/A | 54283900 | 1 | 磁共振（MR） | 保养（PM） | 合同（05R） | B | 5-Scheduled Activity |  | 保养（10月上门保养，具体上门时间与医院老师确认） | 王金鑫 |  | 已完成 | 2024-10-12 | 8 | 2024-10-15 | 常规保养
2025-08-04 10:49:11 | GD2024070314 | 2024-07-03 | FD202407031610 | FD | 江苏省 | 昆山第二人民医院 | 阚科 | 13182658022 |  | Achieva 1.5T |  | 54283900 | 1 | 磁共振（MR） | 保养（PM） | 合同（05R） | B | 5-Scheduled Activity |  | 安排保养，预计七月中旬（麻烦工程师跟联系人预约下时间，谢谢） | 王金鑫 |  | 已完成 | 2024-07-16 | 11 | 2024-10-15 | 常规保养
2025-11-19 16:16:36 | GD2025092313 | 2025-09-23 | 202509231452 | FD | 上海市 | 复旦大学附属妇产科医院 | 范老师 | 13856126592 |  | Ingenia 3.0T CX |  | 86186190 | 1 | 磁共振（MR） | 保养（PM） | 人工/保养合同（05L) | A | 5-Scheduled Activity | 否 | 派工原因：10月保养 合同类型：技术服务合同——保养 工单类型：枫登工单 | 张思源 |  | 已完成 | 2025-10-20 | 7 | 2025-10-27 | 保养
2025-08-08 15:18:30 | GD2025060320 | 2025-06-03 | 202506031515 | FD | 上海市 | 复旦大学附属妇产科医院 | 张政毅 | 13524441405 |  | Ingenia 3.0T CX |  | 86186190 | 1 | 磁共振（MR） | 保养（PM） | 人工/保养合同（05L) | A | 5-Scheduled Activity | 否 | 6月保养 合同类型：技术服务合同 工单类型：枫登工单 需求：具体上门时间请与医院联系人沟通 | 张思源 |  | 已完成 | 2025-06-17 | 6 | 2025-06-30 | 保养
2026-04-16 15:52:54 | GD2026040606 | 2026-04-06 | 202604061625 | FD | 上海市 | 上海嘉定区中心医院 | 顾老师 | 15921331659 |  | Ingenia 1.5T |  |  | 1 | 磁共振（MR） | 备件 | 付费维修（01） | A | 3-System Restricted | 否 | 申请原因：先领用备用线圈。医院收货地址：嘉定区城北路1号嘉定去中心医院设备科顾老师159 2133 1659 合同类型：仅线圈寄修，无人工无备件 | ASP YIGONG FSE |  | 已完成 |  |  | 2026-04-16 | 线圈维修 |  |  |  | 维修件：线圈 | 1 | NA |  | Good-Seal Broken（好还已开封） | 2026-04-16 | 医院退回备用件
2026-04-15 13:31:51 | GD2026032606 | 2026-03-26 | 202603261006 | FD | 上海市 | 复旦大学附属妇产科医院 | 范老师 | 13856126592 |  | Ingenia 3.0T CX |  | 86186190 | 1 | 磁共振（MR） | 备件 | 付费维修（01） | A | 3-System Restricted | 否 | 寄修线圈，备用线圈已归还。目前已完成，补工单 合同类型：单次寄修线圈，无人工 工单类型：枫登工单 | ASP YIGONG FSE |  | 已完成 |  |  | 2026-03-30 |  |  |  |  | 维修件：线圈 | 1 | NA |  | Good-Seal Broken（好还已开封） | 2026-03-30
2026-04-15 13:32:12 | GD2026032103 | 2026-03-21 | 202603211625 | FD | 上海市 | 复旦大学附属妇产科医院 | 范老师 | 13856126592 |  | Ingenia 3.0T CX |  | 86186190 | 1 | 磁共振（MR） | 备件 | 付费维修（01） | A | 3-System Restricted | 否 | 寄修备件：线圈。线圈目前已寄到供应商处，直接开单后申领备件即可 合同类型：技术服务合同，无人工 工单类型：枫登工单 | ASP YIGONG FSE |  | 已完成 |  |  | 2026-03-26 | 寄修线圈 |  |  |  | 维修件：线圈 | 1 | NA |  | Defective part（坏还） | 2026-03-23 | 无旧件
2026-04-28 10:13:30 | GD2026042231 | 2026-04-22 | 202604221511 | FD | 上海市 | 上海市静安区市北医院 | 郭老师 | 18817809710 |  | Multiva 1.5T | 80816 |  | 1 | 磁共振（MR） | 备件 | 合同（05R） | A | 3-System Restricted | 否 | 订一个绑带 合同类型：全保服务合同 | ASP YIGONG FSE |  | 已完成 |  |  | 2026-04-28 | 更换绑带 |  | 453567009951 | 453567009951 | 绑带 | 1 | NA |  | Defective part（坏还） | 2026-04-27 | 无旧件
2026-04-14 13:31:11 | GD2026033030 | 2026-03-30 | 202603301603 | FD | 上海市 | 复旦大学附属妇产科医院 | 范老师 | 13856126592 |  | Ingenia 3.0T CX |  | 86186190 | 1 | 磁共振（MR） | 备件 | 合同（05R） | A | 3-System Restricted | 否 | 申请发备用线圈到医院，故障线圈医院直接寄到维修地点 合同类型：单次发备用线圈，无人工无其余备件 工单类型：枫登工单 | ASP YIGONG FSE |  | 已完成 |  |  | 2026-04-09 | 线圈维修 |  |  |  | 维修件：线圈 | 1 | NA |  | Good-Seal Broken（好还已开封） | 2026-04-09 | 备用件已寄回供应商
2026-02-06 15:23:28 | GD2025120103 | 2025-12-01 | 202512011421 | FD | 上海市 | 上海市静安区市北医院 | 郭老师 | 18817809710 |  | Multiva 1.5T | 80816 |  | 1 | 磁共振（MR） | 备件 | 合同（05R） | A | 3-System Restricted | 否 | 需要2个新的绑带 合同类型：全保服务合同 工单类型：枫登工单 | 张思源 |  | 已完成 | 2026-02-06 | 0 | 2025-12-08 | 更换2根绑带(客户签收） |  |  |  | 核磁床用绑带（不含支架） | 1 | NA |  | Defective part（坏还） | 2025-12-04 | 无旧件
2026-01-15 11:22:41 | GD2025111711 | 2025-11-17 | 202511171704 | FD | 上海市 | 杨浦区中医医院 | 刘华杰 | 18852710033 |  | Prodiva1.5CX | 83260 |  | 1 | 磁共振（MR） | 备件 | 合同（05R） | A | 3-System Restricted | 否 | 借一个线圈用一天，明天还（仅备件，无人工） 合同类型：全保服务合同 工单类型：枫登工单 | 刘华杰 |  | 已完成 | 2025-11-18 | 6 | 2025-12-08 | 借备用线圈 |  |  |  | 借用线圈 | 1 | NA |  | Good-Seal Broken（好还已开封） | 2025-12-03 | SF0256365190398
2025-10-30 10:23:05 | GD2025101315 | 2025-10-13 | 202510131245 | FD | 上海市 | 上海市静安区市北医院 | 郭老师 | 18817809710 |  | Multiva 1.5T | 80816 |  | 1 | 磁共振（MR） | 备件 | 合同（05R） | A | 3-System Restricted | 否 | 磁共振绑带，请开单，无需派人工，仅发备件。 |  |  | 已完成 |  |  | 2025-10-17 | 更换绑带 |  |  |  | 核磁床用绑带（不带支架） | 1 | NA |  | Defective part（坏还） | 2025-10-16 | 无旧件
2025-07-25 09:33:10 | GD2025051923 | 2025-05-19 | 202505191606 | FD | 上海市 | 复旦大学附属华山医院(北院） | 宋奎武 15800695548 | 张建青 18602106827 |  | GE HD XT 3.0T MR | 304192M128 |  | 1 | 磁共振（MR） | 拆机 | 付费维修（01） | A | 3-System Restricted | 否 | 拆机 工单类型：枫登工单 | 张建青 |  | 已完成 | 2025-05-22 | 47 | 2025-06-27 | 拆机 | 张建青、朱岳、梁华昭、周健、顾学超一起跟进
2025-07-29 14:49:40 | GD2025041409 | 2025-04-14 | 202504141413 | FD | 上海市 | 上海市普陀区人民医院 | 宋奎武 | 15800695548 |  | 西门子 Avanto 1.5T |  |  | 1 | 磁共振（MR） | 拆机 | 付费维修（01） | A | 3-System Restricted | 否 | 拆机 工单类型：枫登工单 | 张思源 | 萧逸飞 | 已完成 | 2025-04-15 | 6 | 2025-04-21 | 拆机 | 张建青、张思源、萧逸飞共同完成
2025-12-04 09:44:52 | GD2025101003 | 2025-10-09 | 202510091810 | FD | 上海市 | 上海市普陀区康复医院 | 宋奎武 | 15800695548 |  | MR |  |  | 1 | 磁共振（MR） | 场地准备（Site preparation） | 付费维修（01） | B | 3-System Restricted | 否 | 故障：场堪 5、合同类型：保外，技术支持 6、工单类型：枫登 7、需求：明天上午10点到场 | 马成勇 |  | 已完成 |  |  | 2025-10-27 | 场勘，水冷机分体式的，外机比较大，设备间太小了，放不下
2025-10-30 10:36:52 | GD2024091902 | 2024-09-19 | FD202409190924 | FD | 四川省 | 四川雅安二院 | 周翔（代理商销售） | 186 0283 5343 |  | Prodiva 1.5T | N/A |  | 1 | 磁共振（MR） | 场地准备（Site preparation） | 合同（05R） | B | 5-Scheduled Activity |  |  | 陈果 |  | 已完成 | 2024-09-25 |  | 2025-01-08 | 场勘
2026-03-09 14:37:17 | GD2026012916 | 2026-01-29 | 202601291230 | FD | 四川省 | 西昌卫星发射中心医院 | 李岚君 | 18113000619 |  | 联影80排CT UCT780/联影1.5T UMR580智云/飞利浦彩超Q7 |  |  | 3 | 磁共振（MR） | 技术支持 | 付费维修（01） | B | 5-Scheduled Activity | 否 | 巡检，重点看一下磁共振 合同类型：技术支持 工单类型：枫登工单 | 张义勇 |  | 已完成 | 2026-01-30 | 10 | 2026-02-03 | 按双方约定时间到场，进行入保巡检，设备状态正常无报错，核磁液氦量85%。
2026-01-13 16:54:18 | GD2025120508 | 2025-12-05 | 202512051607 | FD | 上海市 | 上海永慈康复医院 | 宋奎武 | 15800695548 |  | 联影uMR 770 | 120065 |  | 1 | 磁共振（MR） | 技术支持 | 付费维修（01） | A | 5-Scheduled Activity | 否 | 入保前巡检 合同类型：技术支持 工单类型：无，需巡检报告 到院时间：下周一 | 张思源 |  | 已完成 | 2025-12-08 | 6 | 2025-12-08 | 巡检
2025-09-09 16:41:09 | GD2025081842 | 2025-08-18 | 202508181603 | FD | 山东省 | 巨野县中医医院 | 许永菊（我司销售） | 15863599866 |  | 联影870（3.0核磁）东软1.5T东软64排东软16排东软直线加速器 |  |  | 5 | 磁共振（MR） | 技术支持 | 付费维修（01） | B | 5-Scheduled Activity | 否 | 巡检 合同类型：保外，技术支持 工单类型：枫登工单 需求到场时间：2025年8月20日 | 朱岳 |  | CANCEL |  |  | 2025-08-27 |  | 接销售通知，此单巡检申请取消
2025-07-25 09:23:11 | GD2025050707 | 2025-05-07 | 202505071156 | FD | 河南省 | 焦作康影门诊有限公司 | 宋奎武 | 15800695548 |  | 西门子 MAGNETOM ESSENZA Dot MR |  |  | 1 | 磁共振（MR） | 技术支持 | 付费维修（01） | B | 3-System Restricted | 否 | 入保前巡检 工单类型：枫登工单 备注：技术支持 | 朱岳 |  | 已完成 | 2025-05-08 | 11 | 2025-05-12 | 检查液压液位，查看线圈开关，查看外壳
2025-07-25 09:22:20 | GD2025050706 | 2025-05-07 | 202505071125 | FD | 江苏省 | 昆山锐影医学影像诊断中心有限公司 | 宋奎武 | 15800695548 |  | 西门子MAGNETOM Spectra MR;西门子 Go now/top CT | 120282/107730/156147 |  | 3 | 磁共振（MR） | 技术支持 | 付费维修（01） | B | 3-System Restricted | 否 | 入保前巡检 工单类型：枫登工单 备注：技术支持 | 张建青 |  | 已完成 | 2025-06-27 | 7 | 2025-06-27 | 设备巡检
2025-07-29 14:54:48 | GD2025041818 | 2025-04-18 | 202504181603 | FD | 江苏省 | 丹阳人民医院 | 马强（公司销售） | 13601405775 |  | Ingenia 3.0T CX |  |  | 1 | 磁共振（MR） | 技术支持 | 付费维修（01） | B | 3-System Restricted | 否 | 巡检 工单类型：枫登工单 需求：下周一上门 | 王振 |  | 已完成 | 2025-04-21 | 7 | 2025-05-06 | 机器目前使用正常 1.氦压机压力稍微偏低 2.乳腺线圈（1.99Mpa） 间歇性图像伪影
2025-07-29 12:05:57 | GD2025040101 | 2025-04-01 | 202504011145 | FD | 江苏省 | 无锡中医院 | 马强 | 13601405775 |  | 飞利浦 1.5T Achieva、ingenity flex16 |  |  | 2 | 磁共振（MR） | 技术支持 | 付费维修（01） | B | 5-Scheduled Activity | 否 | 巡检 工单类型：枫登工单 需求：周四上门 | 王远超 |  | 已完成 | 2025-04-03 | 4 | 2025-04-15 | 按双方约定时间到场，巡检设备
2025-07-29 11:39:52 | GD2025022811 | 2025-02-28 | 202502281721 | FD | 上海市 | 普陀区人民医院 | 宋总 | 15800695548 |  | 西门子1.5磁共振 |  |  | 1 | 磁共振（MR） | 技术支持 | 付费维修（01） | A | 3-System Restricted | 否 | 设备回收设备了解情况 工单类型：枫登工单 | 顾学超 |  | 已完成 | 2025-03-03 | 7 | 2025-03-10 | 检查设备情况及回收流程确认
2025-07-29 11:31:51 | GD2025022407 | 2025-02-24 | 202502241101 | FD | 浙江省 | 空军疗养院三区 | 王东（公司销售） | 15958135819 |  | 西门子Essenza | 38787 |  | 1 | 磁共振（MR） | 技术支持 | 付费维修（01） | A | 3-System Restricted | 否 | 巡检技术支持 工单类型：枫登工单 | 梁华昭 |  | 已完成 | 2025-03-12 | 4 | 2025-03-25 | 设备巡检，无异常
2025-07-29 11:24:57 | GD2025020806 | 2025-02-08 | 202502081122 | FD | 浙江省 | 绍兴城东医院 | 王东（公司销售） | 15958135819 |  | 东软1.5T核磁 | 15S14120032 |  | 1 | 磁共振（MR） | 技术支持 | 付费维修（01） | B | 3-System Restricted | 否 | 巡检 工单类型：枫登工单 | 兰良青 |  | 已完成 | 2025-02-10 | 8.5 | 2025-02-25 | 肩关节，腰偶发图像噪音差，空调加湿器板错
2025-12-05 15:28:20 | GD2024121021 | 2024-12-10 | 202412100223 | FD | 山东省 | 济南市第五人民医院 | 孙老师18660802887 | 张力丹 13701175104（请先与公司销售张力丹联系） |  | 见附件清单 |  |  | 14 | 磁共振（MR） | 技术支持 | 付费维修（01） | A | 3-System Restricted |  | 故障：巡检技术支持，磁共振、CT、DR等14台设备 使用枫登工单 | 朱岳 |  | 已完成 | 2024-12-12 | 3 | 2024-12-20 | 查看球管秒次，查看液压液位
2025-07-25 10:54:40 | GD2024112012 | 2024-11-20 | FD202411201239 | FD | 河北省 | 秦皇岛海港医院 | 销售-张云鹏 | 13331355355 |  | siemens Avanto 1.5T/GE128排CT | 630002 |  | 1 | 磁共振（MR） | 技术支持 | 付费维修（01） | B | 5-Scheduled Activity |  | 巡检，需要到场时间：2024/11/22（周五） | 朱岳 |  | 已完成 | 2024-11-23 | 3 | 2024-12-02 | 外观检查正常，使用环境良好，机架，床体运动功能正常，设备使用功能检测正常，设备正常使用
2025-05-15 10:53:34 | GD2024091831 | 2024-09-18 | FD202409181628 | FD | 甘肃省 | 临夏州中医院 | 张工（第三方工程师） | 19358996263 |  | GE-1.5T MR |  |  | 1 | 磁共振（MR） | 技术支持 | 付费维修（01） | B | 3-System Restricted |  | 根据报错，初步判断ICE坏了 | 朱岳 |  | CANCEL |  |  | 2024-09-18 |  | 取消派工
2025-08-04 10:58:38 | GD2024080810 | 2024-08-08 | FD202408081223 | FD | 山东省 | 烟台奇山医院 | 许永菊 | 15863599866 |  | Multiva 1.5T | N/A |  | 1 | 磁共振（MR） | 技术支持 | 付费维修（01） | B | 3-System Restricted |  | 备件更换 | 朱岳 |  | 已完成 | 2024-08-09 | 17 | 2024-08-14 | 更换DMRO板，扫描测试
2026-04-28 11:44:07 | GD2026042315 | 2026-04-23 | 202604231546 | FD | 江苏省 | 连云港市第一人民医院 | 朱耀（我司销售） | 18936658379 |  | MR*3台：西门子vida，prisma，DSA*3台：GE IGS540 IGS520 |  |  | 6 | 核磁（MR) | 技术支持 | 付费维修（01） | B | 5-Scheduled Activity | 否 | 设备信息：以下MR有1台型号重复，DSA有1台型号重复，预计巡检5-6台，以现场型号及数量为准 MR*3台：西门子vida，prisma， DSA*3台：ge IGS540 IGS520， 派工原因：巡检，注意事项：球管秒次和液氦位 合同类型：无，入保前巡检 工单类型：枫登工单 | 周健 |  | 已完成 |  |  | 2026-04-28 | 巡检
2026-04-28 17:52:27 | GD2026042817 | 2026-04-28 | 202604281748 | FD | 上海市 | 上海市普陀区人民医院 | 丁科长 | 15901609873 |  | Ingenia 3.0T CX | SN78347 | 88387273 | 1 | 磁共振（MR） | 技术支持 | 合同（05R） | A | 5-Scheduled Activity | 否 | 故障：巡检，检测潜在问题，排查故障隐患。重点关注并记录液氦位的数值。 合同类型：暂记保内，如需出备件请提前告知，商务确认后发备件 工单类型：枫登工单 | 张思源 |  | 正在跟进
2025-10-27 14:45:38 | GD2025090209 | 2025-09-02 | 202509021222 | FD | 江苏省 | 苏州市吴中人民医院 | 江工 | 13115072572 |  | HDe 1.5T |  |  | 1 | 磁共振（MR） | 技术支持 | 人工/保养合同（05L) | B | 5-Scheduled Activity | 否 | 巡检 合同类型：限次人工合同 工单类型：枫登工单 | 朱岳 |  | 已完成 | 2025-09-04 | 3 | 2025-09-09 | 1.清理主机及工作站；2.检查制冷系统；3.备份主机和工作站数据；4.匀场；5.巡检
2025-10-27 14:46:51 | GD2025090208 | 2025-09-02 | 202509021221 | FD | 江苏省 | 苏州市中西医结合医院 | 江工 | 13115072572 |  | MR360，1.5T |  |  | 1 | 磁共振（MR） | 技术支持 | 人工/保养合同（05L) | B | 5-Scheduled Activity | 否 | 巡检 合同类型：限次人工合同 工单类型：枫登工单 | 朱岳 |  | 已完成 | 2025-09-04 | 3 | 2025-09-09 | 1.清理主机和工作站；2.备份主机和工作站数据；3.检查制冷系统；4.匀场；5.巡检
2025-10-27 14:47:06 | GD2025090207 | 2025-09-02 | 202509021220 | FD | 江苏省 | 苏州高新人民医院 | 江工 | 13115072572 |  | MR360，1.5T |  |  | 1 | 磁共振（MR） | 技术支持 | 人工/保养合同（05L) | B | 5-Scheduled Activity | 否 | 巡检 合同类型：限次人工合同 工单类型：枫登工单 | 朱岳 |  | 已完成 | 2025-09-04 | 3 | 2025-09-09 | 1.清理主机和工作站；2.清理床板轨道；3.检查床板轮子；4.匀场：5.巡检
2026-04-27 17:16:50 | GD2026040215 | 2026-04-02 | 202604021803 | FD | 江苏省 | 海安市人民医院 | 许亚春 | 18962782989 |  | Ingenia 1.5T |  |  | 1 | 磁共振（MR） | 维修（CM） | 付费维修（01） | B | 3-System Restricted | 否 | 故障：拷线圈log日志，再查看除线圈外是否还有其它故障 合同类型：单次人工，如需出备件请提前告知，商务确认后再出备件 工单类型：飞利浦工单 备用线圈寄修地址：江苏省南通市海安市中坝中路17号海安市人民医院影像科，许亚春，18962782989 故障：线圈故障，需先发备用线圈到医院，医院收到后故障线圈寄修 | 周健 |  | 已完成 | 2026-04-07 | 6 | 2026-04-09 | 更换备用线圈，拷系统日志 |  |  |  | 维修件：线圈 | 1 | NA |  | Good-Seal Broken（好还已开封） | 2026-04-22 | 医院直接退回供应商
2026-03-30 14:22:17 | GD2026033020 | 2026-03-30 | 202603301416 | FD | 上海市 | 上海市徐汇区中心医院 | 朱勇 | 18017839117 |  | Ingenia 3.0T | 85629 | 101473661 | 1 | 磁共振（MR） | 维修（CM） | 付费维修（01） | A | 3-System Restricted | 否 | 腹部线圈连接线接头脱离，需要处理接头或更换线圈（详见附件视频） 合同类型：单次人工，如需出备件请及时告知，商务确认后再出备件 工单类型：枫登工单 | 张思源 |  | 正在跟进
2026-04-15 13:53:12 | GD2026030701 | 2026-03-07 | 202603071226 | FD | 江苏省 | 昆山市第一人民医院 | 孟工 | 15656568976 |  | Ingenia 3.0T |  |  | 1 | 磁共振（MR） | 维修（CM） | 付费维修（01） | B | 3-System Restricted | 否 | 故障：磁共振序列报错 合同类型：单次人工，如需出备件请提前告知，商务确认后再发备件 工单类型：枫登工单 | 王振 | 萧逸飞 | 已完成 | 2026-03-07 | 4 | 2026-03-09 | 按双方约定时间到场，调整流量，更换飞利浦射频放大器，设备恢复正常。 | 王振和萧逸飞一起维修 | 459800321794 | 459800321794 | 飞利浦射频放大器 | 1 | NA | NA | Defective part（坏还） | 2026-03-14 | 厂家直接带回
2026-03-09 14:25:53 | GD2026021116 | 2026-02-11 | 202602112112 | FD | 江苏省 | 昆山市第一人民医院 | 萧蔚 | 13776050448 |  | Ingenia 3.0T CX | 78554 |  | 1 | 磁共振（MR） | 维修（CM） | 付费维修（01） | B | 3-System Restricted | 否 | 故障：磁体线圈坏了 合同类型：单次人工，如需出备件请提前告知，商务确认后再发备件 工单类型：枫登工单 | 张思源 |  | 已完成 | 2026-02-11 | 6 | 2026-02-12 | 判断为大体线圈ROD6模块损坏
2026-03-09 14:32:30 | GD2026020316 | 2026-02-03 | 202602031707 | FD | 四川省 | 资阳市中心医院新院区设备 | 于老师，028-26222538 | 许亚伟（我司销售），13881512828 |  | Philips Prodiva 1.5T |  |  | 1 | 磁共振（MR） | 维修（CM） | 付费维修（01） | B | 3-System Restricted | 否 | 汇报一下拆机安全事项、拆机方案、应急措施以及价格构成等 合同类型：技术支持 工单类型：枫登工单 到院时间：本周四下午到院 | 朱岳 |  | 已完成 | 2026-02-06 | 10 | 2026-02-09 | 汇报拆机安全事项、拆机方案、价格构成
2026-02-12 14:12:37 | GD2026012723 | 2026-01-27 | 202601271745 | FD | 上海市 | 嘉定区中心医院 | 宋奎武 | 15800695548 |  | 飞利浦ingenia 1.5T | 87227 |  | 1 | 磁共振（MR） | 维修（CM） | 付费维修（01） | A | 3-System Restricted | 否 | 故障：未知 合同类型：单次人工，如需出备件请提前告知，商务确认后发备件 工单类型：枫登工单 需求工程师：张思源 | 张思源 |  | 已完成 | 2026-01-27 | 6 | 2026-01-28 | 插拔光纤，通信卡
2026-02-12 16:17:11 | GD2026011518 | 2026-01-15 | 202601151648 | FD | 云南省 | 昆明石林天奇医院 | 杨总 | 15969416795 |  | 飞利浦核磁Prodiva | 82725 |  | 1 | 磁共振（MR） | 维修（CM） | 付费维修（01） | A | 3-System Restricted | 否 | 控制面板故障，弹簧断了。需要更换弹簧。 5、合同类型：单次人工安装弹簧。如需出额外备件请提前告知 6、工单类型：枫登工单 7、需求工程师：胡朝刚 8、备件弹簧许亚伟寄给胡朝刚，收到后带去医院 | 胡朝刚 |  | 已完成 | 2026-01-27 | 6 | 2026-01-27 | 按双方约定时间到场，更换床开关弹簧，设备恢复正常使用。 | 弹簧成本：8元 | 456557842421 | 456557842421 | 弹簧 | 1 | NA |  | Defective part（坏还） | 2026-01-19 | 无旧件
2026-04-02 10:43:01 | GD2026011101 | 2026-01-11 | 202601111113 | FD | 江苏省 | 江阴人民医院城中医院 | 申飞 | 18862103117 |  | Achieva 3.0T |  | 55913384 | 1 | 磁共振（MR） | 维修（CM） | 付费维修（01） | B | 3-System Restricted | 否 | 故障：线圈故障 合同类型：单次人工，如需出备件请提前告知 工单类型：飞利浦工单 | 兰良青 |  | 已完成 | 2026-01-14 | 17.5 | 2026-01-19 | 按双方约定时间到场，腹部线圈故障，不识别，安排外修 |  | 453567394943 | 453567394943 | 维修件：腹部线圈 | 1 | NA |  | Good-Seal Broken（好还已开封） | 2026-01-16 | SF1563327494516
2026-04-07 11:36:24 | GD2025121612 | 2025-12-16 | 202512161511 | FD | 上海市 | 复旦大学附属妇产科医院 | 范老师 | 13856126592 |  | Ingenia 3.0T CX |  | 86186190 | 1 | 磁共振（MR） | 维修（CM） | 付费维修（01） | A | 3-System Restricted | 否 | 腹部线圈中断扫描 合同类型：技术支持， 如需人工请提前告知 工单类型：枫登工单 | 张思源 |  | 已完成 | 2025-12-16 | 6 | 2025-12-17 | 设备没有问题，线圈本体存在故障，拓美自行安排维修
2026-04-07 11:35:55 | GD2025120702 | 2025-12-07 | 202512071303 | FD | 上海市 | 复旦大学附属妇产科医院 | 范老师 | 13856126592 |  | Ingenia 3.0T CX |  | 86186190 | 1 | 磁共振（MR） | 维修（CM） | 付费维修（01） | A | 3-System Restricted | 否 | 派工原因：机器线圈失灵 合同类型：技术支持 工单类型：枫登工单 | 张思源 |  | 已完成 | 2025-12-08 | 6 | 2025-12-08 | 检查线圈，设备无故障
2026-01-15 10:57:10 | GD2025112819 | 2025-11-28 | 202511281632 | FD | 江苏省 | 昆山市第一人民医院 | 萧蔚 | 13776050448 |  | Ingenia 3.0 |  |  | 1 | 磁共振（MR） | 维修（CM） | 付费维修（01） | B | 3-System Restricted | 否 | 拍出来的图片有伪影，现场检查未发现金属物品，怀疑在床板下面 合同类型：单次人工，如需出备件请提前告知 工单类型：飞利浦工单 | 朱岳 |  | 已完成 | 2025-12-01 | 10 | 2025-12-17 | 1.清理病人的床板造影剂 2.清理磁体洞金属 3.固定磁体前后外壳 4.测试线圈
2025-12-12 14:54:11 | GD2025102117 | 2025-10-21 | 202510211904 | FD | 江苏省 | 丹阳人民医院 | 李俊香 | 15161000255 |  | Ingenia 3.0T |  | 73615126 | 1 | 磁共振（MR） | 维修（CM） | 付费维修（01） | B | 3-System Restricted | 否 | 故障：磁共振膝关节线圈故障，冷却液不足需添加 合同类型：单次人工+备件（如需出备件请提前告知） 工单类型：飞利浦工单 | 王振 | 周健 | 已完成 | 2025-10-31 | 9 | 2025-11-24 | 维修线圈，添加冷却液 | 王振和周健一起维修，膝关节线圈维修件退库仓库 | 454671345172 | 454671345172 | LCC二级水冷柜上GA回路使用的冷却液（1桶） | 1 | NA |  | Defective part（坏还） | 2025-10-27 | 无旧件
2025-12-11 13:18:57 | GD2025092414 | 2025-09-24 | 202509241534 | FD | 江苏省 | 海安市人民医院 | 孙老师 | 18036433298 |  | Ingenia 1.5T | N/A |  | 1 | 磁共振（MR） | 维修（CM） | 付费维修（01） | B | 3-System Restricted | 否 | 故障：线圈故障 合同类型：保外，技术支持——人工维修 工单类型：飞利浦工单 | 周健 |  | 已完成 | 2025-10-09 | 7 | 2025-10-20 | 原线圈寄修，更换备用线圈，导系统日志
2025-10-11 16:14:16 | GD2025092306 | 2025-09-23 | 202509231112 | FD | 江苏省 | 昆山市第一人民医院 | 萧老师 | 13776050448 |  | 3.0T磁共振 | N/A |  | 1 | 磁共振（MR） | 维修（CM） | 付费维修（01） | B | 3-System Restricted | 否 | 故障：磁共振后处理软件报错，需要远程支持，是否必要上门服务 合同类型：保外，技术支持——人工维修 工单类型：枫登工单 | 兰良青 |  | CANCEL |  |  | 2025-10-11 |  | 医院不需要工程师到现场了
2025-11-19 16:18:11 | GD2025091908 | 2025-09-19 | 202509191520 | FD | 上海市 | 复旦大学附属妇产科医院杨浦院区 | 张工 | 13524441405 |  | 西门子Altea 1.5T | 194229 |  | 1 | 磁共振（MR） | 维修（CM） | 付费维修（01） | A | 3-System Restricted | 否 | 兰良青初步判断机器报错 合同类型：保外，技术支持 工单类型：枫登工单 到院时间：本周日下午 17:00 | 兰良青 |  | 已完成 | 2025-09-21 | 12.5 | 2025-10-09 | 线圈插座问题，待使用观察更换
2025-10-17 11:49:13 | GD2025082912 | 2025-08-29 | 202508291239 | FD | 江苏省 | 江苏省丹阳人民医院 | 李俊香 | 15161000255 |  | Achiera 1.5T | 32601 | 51426289 | 1 | 磁共振（MR） | 维修（CM） | 付费维修（01） | B | 3-System Restricted | 否 | 故障：床升级问题 合同类型：保外，技术支持 工单类型：飞利浦工单 | 马成勇 |  | 已完成 | 2025-08-31 |  | 2025-08-31 | 病人床偶发无法下降，检查摇柄、床电机组件并紧固限位开关螺丝
2025-08-06 13:56:08 | GD2025070406 | 2025-07-04 | 202507041237 | FD | 上海市 | 普陀区人民医院 | 丁科长 15901609873 | 孙理力（我司销售），13761136676 |  | ingenia 3.0T CX | 78347 |  | 1 | 磁共振（MR） | 维修（CM） | 付费维修（01） | A | 3-System Restricted | 否 | 设备宕机 合同类型：保外，技术支持 工单类型：枫登工单 | 张思源 |  | 已完成 | 2025-07-06 | 6 | 2025-07-07 | 更换DNA-NIC END Card |  | 452211798983 | 452211798983 | DNA NIC HUB | 1 | 452211798983 |  | Good-Seal Broken（好还已开封） | 2025-07-07 | SF0284891002331
2025-08-04 13:28:41 | GD2025061619 | 2025-06-16 | 202506161733 | FD | 山东省 | 聊城市人民医院 | 许永菊 | 15863599866 |  | 飞利浦3.0T | N/A |  | 1 | 磁共振（MR） | 维修（CM） | 付费维修（01） | B | 3-System Restricted | 否 | 故障：诊断故障 工单类型：枫登工单 | 朱岳 |  | 已完成 | 2025-06-16 | 8 | 2025-06-24 | 检查线圈插头及cable，检查线圈
2025-05-29 14:57:24 | GD2025052806 | 2025-05-28 | 202505281053 | FD | 山东省 | 聊城市人民医院 | 许永菊 15863599866 | 张来奇 17601496352 |  | Elition 3.0 |  |  | 1 | 磁共振（MR） | 维修（CM） | 付费维修（01） | B | 3-System Restricted | 否 | 伪影，头颈线圈需要寄修，上门判断线圈故障原因 工单类型：枫登工单 需求：朱岳上门，先与兰工联系了解情况 | 朱岳 |  | CANCEL |  |  | 2025-05-29 | 接销售通知先取消派工
2025-07-02 15:50:56 | GD2025051912 | 2025-05-07 | 20250090 | FD | 广东省 | 深圳华影门诊部 | 吴丽 | 18529552488 |  | 西门子 MAGNETOM Sempra MR/西门子MAGNETOM Spectra MR | 156106 |  | 1 | 磁共振（MR） | 维修（CM） | 付费维修（01） | B | 3-System Restricted | 否 | 西门子 MAGNETOM Sempra MR/西门子MAGNETOM Spectra MR 入保前巡检 工单类型：枫登工单 | 马成勇 |  | 已完成 | 2025-05-08 | 5 | 2025-05-08 | 到场查看机器运行状态及冷水机空调状况
2025-07-29 11:57:05 | GD2025032501 | 2025-03-25 | 202503250930 | FD | 陕西省 | 宁强县天津医院 | 赵珂玉（公司销售） | 18629673902 |  | 西门子核磁0.35（型号：MAGNETOM C！） | 48740 |  | 1 | 磁共振（MR） | 维修（CM） | 付费维修（01） | B | 3-System Restricted | 否 | 定位灯不亮 工单类型：枫登工单 | 许亚伟 |  | 已完成 | 2025-03-25 | 11 | 2025-04-03 | 激光定位灯供电线接触不良，处理后设备恢复
2025-07-29 11:53:12 | GD2025032005 | 2025-03-20 | 202403201104 | FD | 山东省 | 山东省南山医院有限责任公司 | 张力丹 13701175104（公司销售） | 张老师 18053123075 |  | 飞利浦MR Achieva 1.5T |  |  | 1 | 磁共振（MR） | 维修（CM） | 付费维修（01） | A | 3-System Restricted | 否 | 液氦添加项目，工程师到场出面学习 工单类型：枫登工单 需求：到场时间与销售确认 | 朱岳 |  | 已完成 | 2025-03-20 | 5 | 2025-03-25 | 添加液氦 |  |  |  | 液氦 | 7050 | N/A | N/A
2025-05-15 10:47:03 | GD2025031730 | 2025-03-17 | 202503171605 | FD | 陕西省 | 陕西省荣复军人第一医院 | 赵珂玉（公司销售） | 18628673902 |  | 鑫高益核磁 OPER-0.5 |  |  | 1 | 磁共振（MR） | 维修（CM） | 付费维修（01） | A | 5-Scheduled Activity | 否 | 一是图像有伪影，二是稳压柜经常跳闸。 工单类型：枫登工单 | 许亚伟 | 朱岳 | CANCEL |  |  | 2025-03-18 |  | 接销售通知，此单取消派工
2025-07-29 11:48:37 | GD2025031116 | 2025-03-11 | 202503111526 | FD | 陕西省 | 西安市长安区医院 | 赵珂玉（我司销售） | 18629673902 |  | 飞利浦Ingenia Elition S 3.0T MR | 26027 |  | 1 | 磁共振（MR） | 维修（CM） | 付费维修（01） | A | 5-Scheduled Activity | 否 | 巡检 工单类型：枫登工单 | 张义勇 |  | 已完成 | 2025-03-20 | 6 | 2025-03-25 | 按双方约定时间到场，检查机器
2025-07-29 11:20:26 | GD2025012227 | 2025-01-22 | 202501221215 | FD | 江苏省 | 昆山第二人民医院 | 陈昊杰（公司销售） | 13162377781 |  | Achieva 1.5T |  | 54283900 | 1 | 磁共振（MR） | 维修（CM） | 付费维修（01） | B | 3-System Restricted | 否 | 协助医院紧急失操核磁设备 工单类型：飞利浦工单 需求：安排核磁工程师，1-3天内上门 | 张建青 |  | 已完成 | 2025-01-25 | 10 | 2025-02-07 | 磁体失超ok，更换爆破膜
2025-07-29 11:07:32 | GD2025010913 | 2025-01-09 | 202501091329 | FD | 江苏省 | 昆山第二人民医院 | 陈昊杰 （公司销售） | 13162377781 |  | Achieva 1.5T |  | 54283900 | 1 | 磁共振（MR） | 维修（CM） | 付费维修（01） | B | 3-System Restricted |  | 机器停掉 5、工单类型：飞利浦工单 | 兰良青 |  | 已完成 | 2025-01-18 | 3 | 2025-05-07 | 远程指导完成
2025-04-24 11:15:46 | GD2024120396 | 2024-07-29 | 20240105 |  | 江苏省 | 常熟市人民医院 |  |  |  | prodiva cs | 82498 |  | 1 | 磁共振（MR） | 维修（CM） | 付费维修（01） |  |  |  | 报修故障：膝关节线圈故障。 |  | 马成勇 | 已完成 | 2024-07-30 |  | 2024-07-30 | 膝关节与肩关节扫描时经常无信号，扫描报错。
2025-07-25 10:46:21 | GD2024110710 | 2024-11-07 | FD202411071246 | FD | 上海市 | 复旦大学附属妇产科医院 | 张工 （代理商场地工程师） | 136 6192 2189 |  | Ingenia 3.0T CX |  | 86186190 | 1 | 磁共振（MR） | 维修（CM） | 付费维修（01） | A | 3-System Restricted |  | 乳腺重建失败 | 兰良青 |  | 已完成 | 2024-11-08 | 14.7 | 2024-11-20 | 删除无法3D重建，增强序列，手动3D重建
2025-07-25 10:40:28 | GD2024102406 | 2024-10-24 | FD202410241106 | FD | 甘肃省 | 甘肃省定西市陇西县人民医院 | 代工 | 150 0942 1988 |  | 西门子0.35（核磁） | 以现场设备编号为准 |  | 1 | 磁共振（MR） | 维修（CM） | 付费维修（01） | B | 3-System Restricted |  | 问题较多，另医院要做性能提升。需工程师到场再判断具体哪些故障 需要到场时间：请工程师尽快到场 | 朱岳 |  | 已完成 | 2024-10-30 | 25 | 2024-11-11 | 1、查看机器log 2、检查线圈 3、扫描测试
2025-08-04 10:51:53 | GD2024071404 | 2024-07-14 | FD202407142041 | FD | 山东省 | 聊城市中医医院 | 宋老师 | 15315742255 |  | Achieva 3.0T | N/A |  | 1 | 磁共振（MR） | 维修（CM） | 付费维修（01） | B | 3-System Restricted |  | 线圈维修 | 朱岳 |  | 已完成 | 2024-07-15 | 19 | 2024-07-29 | 1.更换CABLE 2.扫描测试 | 李建军换射频放大器，朱岳换线圈cable |  |  | 线圈cable | 1 | N/A | N/A | Defective part（坏还）
2025-07-29 16:24:40 | GD2024062115 | 2024-06-21 | FD202406211623 | FD | 山东省 | 聊城市中医医院 | 宋老师 | 15315742255 |  | Achieva 3.0T | N/A |  | 1 | 磁共振（MR） | 维修（CM） | 付费维修（01） | B | 3-System Restricted |  | 扫描图像不清晰 | 朱岳 |  | 已完成 | 2024-06-23 | 6 | 2024-07-03 | 1.合理调整病人体座 2.建议更换射频放大器 3.调整床位
2025-07-29 16:23:23 | GD2024061904 | 2024-06-19 | FD202406191051 | FD | 江苏省 | 建湖县中医院 | 朱耀 | 18936658379 |  | GE1.5MR | N/A |  | 1 | 磁共振（MR） | 维修（CM） | 付费维修（01） | B | 5-Scheduled Activity |  | 巡检 | 朱岳 |  | 已完成 | 2024-06-27 | 2 | 2024-07-03 | 1.检查液位 2.检查机器 3.检查水冷 4.查看线圈
2025-07-29 16:22:48 | GD2024061903 | 2024-06-19 | FD202406191050 | FD | 江苏省 | 连云港第一人民医院 | 朱耀 | 18936658379 |  | 1.5MR | N/A |  | 1 | 磁共振（MR） | 维修（CM） | 付费维修（01） | B | 5-Scheduled Activity |  | 巡检 | 朱岳 |  | 已完成 | 2024-06-27 | 4.5 | 2024-07-03 | 1.检查液位 2.检查机器 3.检查水冷 4.查看线圈
2025-07-29 16:22:10 | GD2024061902 | 2024-06-19 | FD202406191049 | FD | 江苏省 | 连云港第一人民医院 | 朱耀 | 18936658379 |  | GE3.0 | N/A |  | 1 | 磁共振（MR） | 维修（CM） | 付费维修（01） | B | 5-Scheduled Activity |  | 巡检 | 朱岳 |  | 已完成 | 2024-06-27 | 1.5 | 2024-07-03 | 1.检查液位 2.检查机器 3.检查水冷 4.查看线圈
2025-07-29 16:21:31 | GD2024061901 | 2024-06-19 | FD202406191048 | FD | 江苏省 | 连云港第一人民医院 | 朱耀 | 18936658379 |  | 3.0MR | N/A |  | 1 | 磁共振（MR） | 维修（CM） | 付费维修（01） | B | 5-Scheduled Activity |  | 巡检 | 朱岳 |  | 已完成 | 2024-06-26 | 5 | 2024-07-03 | 1.检查液位 2.检查机器 3.检查水冷 4.查看线圈
2025-07-29 16:19:07 | GD2024061304 | 2024-06-13 | FD202406131050 | FD | 江苏省 | 昆山二院 | 李俊香 （公司销售） | 15161000255 |  | achieva 1.5 | N/A |  | 1 | 磁共振（MR） | 维修（CM） | 付费维修（01） | B | 3-System Restricted |  | 液氦位低 | 朱岳 |  | 已完成 | 2024-06-16 | 14 | 2024-06-20 | 1.添加液氦 2.添加氦气 3.清理主机硬盘数据 4.备份主机参改 5.优化膝关节参数 6.扫描测试
2025-07-29 16:04:08 | GD2024052112 | 2024-05-21 | FD202405211218 | FD | 上海市 | 上海杨浦区中心医院 | 单炜（公司销售） | 13564440079 |  | 雷神门 | N/A |  | 1 | 磁共振（MR） | 维修（CM） | 付费维修（01） | A | 3-System Restricted |  | 金属探测器故障 | 张建青 |  | 已完成 | 2024-05-21 | 1 | 2024-05-27 | 调整音量
2025-05-15 10:47:33 | GD202404151246 | 2024-01-30 | FD202401301234 | FD | 浙江省 | （仙居仁泽医院）仙居仁泽医院有限公司 | 尹院长 | 13867626769 |  | Multiva 1.5T MR 8 R5 | 80116 | 76817692 | 1 | 磁共振（MR） | 维修（CM） | 付费维修（01） | B | 3-System Restricted |  | multiva那边初步判断是hybrid有问题，如果不行需要调试体线圈。 | 朱岳 |  | CANCEL |  |  | 2024-01-30 |  | 销售要求取消
2025-07-29 15:18:41 | GD202404151234 | 2024-01-30 | FD202401301557 | FD | 浙江省 | （仙居仁泽医院）仙居仁泽医院有限公司 | 尹院长 | 13867626769 |  | Multiva 1.5T MR 8 R5 | 80116 | 76817692 | 1 | 磁共振（MR） | 维修（CM） | 付费维修（01） | B | 3-System Restricted |  | multiva那边初步判断是hybrid有问题，如果不行需要调试体线圈。 | 朱岳 |  | 已完成 | 2024-02-02 | 34 | 2024-02-23 | 1.检查log 2.更换hybrid 3.校准机器 4.扫描水膜 5.校准射频
2025-07-29 15:22:03 | GD202404151089 | 2024-02-06 | FD202402061545 | FD | 山东省 | 聊城市中医医院 | 宋老师 | 15315742255 |  | Achieva 3.0T | N/A |  | 1 | 磁共振（MR） | 维修（CM） | 付费维修（01） | B | 3-System Restricted |  | 头部线圈伪影故障 | 朱岳 |  | 已完成 | 2024-02-07 | 6 | 2024-02-08 | 1.检查线圈射频电路 2.清理线圈插头 3.检测线圈
2025-07-29 15:25:09 | GD20240415925 | 2024-02-22 | FD202402221806 | FD | 江苏省 | 海安人民医院 | 许亚春 | 18962782989 |  | Ingenia 1.5T | N/A | 96521756 | 1 | 磁共振（MR） | 维修（CM） | 付费维修（01） | B | 3-System Restricted |  | 腹部线圈故障 | 朱岳 |  | 已完成 | 2024-02-26 | 15 | 2024-03-05 | 1.check the error log of system 2.check the snr for bedy coil 3.adjust the cable and cineccit or coil
2026-04-23 14:49:12 | GD2026042116 | 2026-04-21 | 202604211502 | FD | 上海市 | 上海市徐汇区中心医院 | 朱勇 | 18017839117 |  | Ingenia 3.0T |  |  | 1 | 核磁（MR) | 维修（CM） | 付费维修（01） | A | 3-System Restricted | 否 | 腹部线圈连接线接头脱离，故障图片见下图 合同类型：单次人工，如需出备件请提前通知商务，确认后再发备件 工单类型：枫登工单 | 张思源 |  | CANCEL |  |  | 2026-04-23 |  | 医院自行修复了气囊
2026-04-30 19:33:44 | GD2026043012 | 2026-04-30 | 202604301931 | FD | 江苏省 | 丹阳人民医院 | 设备科岳亦磊 | 15705296320 |  | Ingenia 3.0T |  | 73615126 | 1 | 磁共振（MR） | 维修（CM） | 合同（05R） | B | 3-System Restricted | 否 | 派工原因：腹部线圈扫描中断，飞利浦工程师初步判断是线圈故障，医院让先提供备用线圈过来。请工程师同步判断故障，维修 合同类型：全保服务合同 工单类型：飞利浦工单 | 王振 |  | 正在跟进
2026-04-28 17:18:58 | GD2026042815 | 2026-04-28 | 202604281714 | FD | 江苏省 | 丹阳人民医院 | 李俊香（我司销售），15161000255 | 技术科老师（王振有联系方式） |  | Ingenia 3.0T |  | 73615126 | 1 | 磁共振（MR） | 维修（CM） | 合同（05R） | B | 3-System Restricted | 否 | 巡检，重点关注并记录液氦位的数值 合同类型：全保服务合同 工单类型：飞利浦工单（此单不签也可以） | 王振 |  | 正在跟进
2026-04-23 09:47:52 | GD2026042302 | 2026-04-23 | 202604230940 | FD | 上海市 | 上海市静安区市北医院 | 郭老师 | 18817809710 |  | Multiva 1.5T | 80816 |  | 1 | 磁共振（MR） | 维修（CM） | 合同（05R） | A | 3-System Restricted | 否 | 有异响 合同类型：全保服务合同 工单类型：枫登工单 | 张思源 |  | 正在跟进
2026-04-28 17:00:52 | GD2026040214 | 2026-04-02 | 202604021734 | FD | 上海市 | 上海市普陀区人民医院 | 丁科长 | 15901609873 |  | Ingenia 3.0T CX | SN78347 | 88387273 | 1 | 磁共振（MR） | 维修（CM） | 合同（05R） | A | 3-System Restricted | 否 | 故障：不能扫描 合同类型：暂记保内，如需出备件请提前告知，商务确认后发备件 工单类型：枫登工单 需求到院时间：今天晚上 | 张思源 |  | 已完成 | 2026-04-04 | 6 | 2026-04-28 | 维修射频 |  | 459800790101 | 459800790101 | TCI-2C-B | 1 | NA |  | Good-Seal Broken（好还已开封） | 2026-04-07 | SF0214950141940
2026-04-15 13:55:16 | GD2026030409 | 2026-03-04 | 202603041103 | FD | 江苏省 | 丹阳人民医院 | 设备科岳亦磊 | 15705296320 |  | Ingenia 3.0T |  | 73615126 | 1 | 磁共振（MR） | 维修（CM） | 合同（05R） | B | 3-System Restricted | 否 | 水冷机室外空调机组红灯报警异响严重 合同类型：全保服务合同 工单类型：飞利浦工单 | 王振 |  | 已完成 | 2026-03-05 | 10 | 2026-03-06 | 协助更换冷凝风机，加入冷凝剂，重新调试安装，机器使用正常。 | 外援发的备件，旧件直接拿走了
2026-03-09 13:19:15 | GD2026022806 | 2026-02-28 | 202602280940 | FD | 上海市 | 上海市普陀区人民医院 | 丁科长 | 15901609873 |  | Ingenia 3.0T CX | SN78347 | 88387273 | 1 | 磁共振（MR） | 维修（CM） | 合同（05R） | A | 3-System Restricted | 否 | 开不了机 合同类型：暂记保内，如需出备件请提前告知，商务确认后发备件 工单类型：枫登工单 | 张思源 |  | 已完成 | 2026-02-28 | 6 | 2026-02-28 | 重启重建机，插拔通信线
2026-03-12 16:10:53 | GD2026020803 | 2026-02-08 | 202602081212 | FD | 江苏省 | 丹阳人民医院 | 李俊香（我司销售） | 15161000255 |  | Ingenia 3.0T |  | 73615126 | 1 | 磁共振（MR） | 维修（CM） | 合同（05R） | B | 3-System Restricted | 否 | 肩部线圈损坏 5、合同类型：全保服务合同 6、工单类型：飞利浦工单 | 王振 |  | 已完成 | 2026-02-08 | 7 | 2026-02-10 | 维修肩部线圈，机器使用正常。
2026-03-09 14:29:27 | GD2026020602 | 2026-02-06 | 202602061011 | FD | 江苏省 | 丹阳人民医院 | 李俊香（我司销售） | 15161000255 |  | Ingenia 3.0T | 71872 | 73615126 | 1 | 磁共振（MR） | 维修（CM） | 合同（05R） | B | 3-System Restricted | 否 | 空调红灯亮起 合同类型：全保服务合同 工单类型：飞利浦工单 | 王振 |  | 已完成 | 2026-02-26 | 7 | 2026-02-10 | 维修压缩机，添加利冷剂，机器使用正常。
2026-02-12 14:13:10 | GD2026012603 | 2026-01-26 | 202601260920 | FD | 上海市 | 上海市静安区市北医院 | 郭老师 | 18817809710 |  | Multiva 1.5T | 80816 |  | 1 | 磁共振（MR） | 维修（CM） | 合同（05R） | A | 3-System Restricted | 否 | 操作失灵 合同类型：全保服务合同 工单类型：枫登工单 | 张思源 |  | 已完成 | 2026-01-28 | 6 | 2026-01-29 | 加焊控制板焊点 |  |  |  | multiva 1.5T核磁床底下的PLC控制模块（整个） | 1 | NA |  | Good-Seal Broken（好还已开封） | 2026-01-29 | SF0252776643620
2026-04-02 10:43:25 | GD2026011515 | 2026-01-15 | 202601151518 | FD | 江苏省 | 江阴人民医院城中医院 | 申飞 | 18862103117 |  | 3.0T磁共振 |  |  | 1 | 磁共振（MR） | 维修（CM） | 合同（05R） | B | 3-System Restricted | 否 | 派工原因：空调外机停了 5、合同类型：暂记保内 6、工单类型：飞利浦工单 | 马成勇 |  | 已完成 |  |  | 2026-01-19 | 维修空调，测量气压
2026-01-13 16:45:22 | GD2025121308 | 2025-12-13 | 202512131927 | FD | 江苏省 | 丹阳人民医院 | 李俊香 | 15161000255 |  | Ingenia 3.0T |  | 73615126 | 1 | 磁共振（MR） | 维修（CM） | 合同（05R） | B | 3-System Restricted | 否 | 派工原因：头颈线圈报修 合同类型：全保服务合同 工单类型：飞利浦工单 | 周健 |  | 已完成 | 2025-12-14 | 8 | 2025-12-22 | 维修头颈线圈，维修后，设备工作正常。 |  |  |  | 维修件：3.0T头颈线圈 | 1 | NA |  | Good-Seal Broken（好还已开封） | 2025-12-22 | 供应商安排货拉拉取走
2025-12-29 11:51:55 | GD2025112006 | 2025-11-20 | 202511201046 | FD | 上海市 | 上海市普陀区人民医院 | 丁科长 | 15901609873 |  | Ingenia 3.0T CX | SN78347 | 88387273 | 1 | 磁共振（MR） | 维修（CM） | 合同（05R） | A | 3-System Restricted | 否 | 核磁转运床有问题 合同类型：暂记保内，如需出备件请提前告知 工单类型：枫登 | 张思源 |  | CANCEL |  |  | 2025-11-20 |  | 第三方产品移动床坏
2025-12-11 15:19:22 | GD2025111305 | 2025-11-13 | 202511131111 | FD | 上海市 | 上海市普陀区人民医院 | 丁科长 | 15901609873 |  | Ingenia 3.0T CX | SN78347 | 88387273 | 1 | 磁共振（MR） | 维修（CM） | 合同（05R） | A | 3-System Restricted | 否 | 膝盖线圈有点合不上 合同类型：暂记保内，如需出备件请提前告知 工单类型：枫登 | 张思源 |  | 已完成 | 2025-11-13 | 6 | 2025-11-17 | 重新固定线圈锁扣螺丝
2025-12-11 15:33:53 | GD2025111014 | 2025-11-10 | 202511101704 | FD | 上海市 | 上海市普陀区人民医院 | 丁科长 | 15901609873 |  | Ingenia 3.0T CX | 78347 | 88387273 | 1 | 磁共振（MR） | 维修（CM） | 合同（05R） | A | 3-System Restricted | 否 | 系统时间错误 合同类型：暂记保内，如需出备件请提前告知 工单类型：枫登 | 张思源 |  | 已完成 | 2025-11-10 | 6 | 2025-11-11 | 重新设置时间
2025-11-19 16:09:00 | GD2025100930 | 2025-10-09 | 202510091517 | FD | 上海市 | 上海市普陀区人民医院 | 丁科长 | 15901609873 |  | Ingenia 3.0T CX | SN78347 |  | 1 | 磁共振（MR） | 维修（CM） | 合同（05R） | A | 3-System Restricted | 否 | 核磁神飞云工作站进水无法打开 合同类型：暂记保内，如需出备件请提前告知 工单类型：枫登 | 张思源 |  | 已完成 | 2025-10-09 | 4 | 2025-10-20 | 清理主机，插拔主机内存及板卡
2025-11-19 16:19:34 | GD2025091004 | 2025-09-10 | 202509100926 | FD | 上海市 | 上海市普陀区人民医院 | 丁科长 | 15901609873 |  | Ingenia 3.0T CX |  |  | 1 | 磁共振（MR） | 维修（CM） | 合同（05R） | A | 3-System Restricted | 否 | 核磁绑带断开 合同类型：暂记保内，如需出备件请提前告知 工单类型：枫登 | 张思源 |  | 已完成 | 2025-09-26 | 6 | 2025-10-31 | 更换核磁床用绑带 |  |  |  | 核磁床用绑带 | 1 | NA | NA | Defective part（坏还） | 2025-09-26 | 无旧件
2025-09-15 14:29:32 | GD2025072819 | 2025-07-28 | 202507281458 | FD | 上海市 | 上海市普陀区人民医院 | 丁科长 | 15901609873 |  | 飞利浦 ingenia 3.0T CX | 78347 |  | 1 | 磁共振（MR） | 维修（CM） | 合同（05R） | A | 3-System Restricted | 否 | 设备检测值严重超标 合同类型：全保服务合同 工单类型：枫登 到院时间：2025年 7月29日（明天） | 张思源 |  | 已完成 | 2025-07-29 | 6 | 2025-08-18 | 测试后确认设备无故障
2025-07-29 14:48:56 | GD2025041103 | 2025-04-11 | 202504110935 | FD | 上海市 | 复旦大学附属妇产科医院 | 范老师 13856126592 | 张政毅13524441405 |  | Ingenia 3.0T CX |  | 86186190 | 1 | 磁共振（MR） | 维修（CM） | 合同（05R） | A | 3-System Restricted | 否 | 操作面板右侧按键的床只进不出 工单类型：枫登工单 需求：请尽快安排上门 | 兰良青 |  | 已完成 | 2025-04-17 | 14 | 2025-04-21 | 控制面板按键不好（拓美自行更换），腹部线圈光纤不好（已安排维修）
2025-07-29 11:30:48 | GD2025022401 | 2025-02-24 | 202502240901 | FD | 浙江省 | 杭州禾芸嘉医院有限公司 | 王奇钢 13738039209 | 王东 15958135819（公司销售） |  | Amira 1.5T |  | 174072 | 1 | 磁共振（MR） | 维修（CM） | 合同（05R） | A | 3-System Restricted | 否 | 心电测量模块有问题，放回充电座 一直处在充电状态 使用时 后半程会没有信号（见图） 工单类型：枫登工单 需求：尽快与医院联系 | 兰良青 |  | 已完成 | 2025-03-05 | 7 | 2025-03-25 | 更换电池 |  | 503759 | 503759 | 电池3.7V | 1 | N/A | N/A
2025-08-04 11:14:55 | GD2024091602 | 2024-09-16 | FD202409161721 | FD | 江苏省 | 昆山第二人民医院 | 阚科 | 13182658022 |  | Achieva 1.5T | 32968 | 54283900 | 1 | 磁共振（MR） | 维修（CM） | 合同（05R） | B | 3-System Restricted |  | 水冷机报修 | 朱岳 |  | CANCEL |  |  | 2024-09-18 | 1.检查机组频繁掉电致机组保护 2.重启机组，检查水泵、压机、风机运行正常 3.低压保护开关线断连，重新连接线路 | 宋总安排水冷机工程师跟进
2025-07-29 16:06:01 | GD2024052501 | 2024-05-25 | FD202405251146 | FD | 浙江省 | （仙居仁泽医院）仙居仁泽医院有限公司 | 王东（公司联系人） | 15958135819 |  | Multiva 1.5T MR 8 R5 | 80116 | 76817692 | 1 | 磁共振（MR） | 维修（CM） | 合同（05R） | B | 3-System Restricted |  | 核磁线圈间接性问题（备注：明天上午到医院） | 朱岳 |  | 已完成 | 2024-05-27 | 17 | 2024-05-30 | 1.检查线圈插头 2.检查线圈插座 3.扫描测试
2025-07-29 15:59:41 | GD2024050622 | 2024-05-06 | FD202405061722 | FD | 江苏省 | 昆山第二人民医院 | 訾运辉（公司销售） | 15996459331 |  | Achieva 1.5T | N/A | 54283900 | 1 | 磁共振（MR） | 维修（CM） | 合同（05R） | B | 3-System Restricted |  | 氦气压缩机数值异常，需排除失超隐患 | 兰良青 |  | 已完成 | 2024-05-09 | 24.5 | 2024-05-24 | 氦压缩机需要补氦气，现场无限氦气 |  |  |  |  | 1
2026-04-10 09:51:25 | GD2026040604 | 2026-04-06 | 202604061427 | FD | 上海市 | 复旦大学附属妇产科医院 | 范老师 | 13856126592 |  | Ingenia 3.0T CX | 78327 | 86186190 | 1 | 磁共振（MR） | 维修（CM） | 人工/保养合同（05L) | A | 3-System Restricted | 否 | 派工原因：床有异响 合同类型：技术支持， 如需备件请提前告知，商务确认后再发备件 工单类型：枫登工单 | 张思源 |  | 已完成 | 2026-04-07 | 6 | 2026-04-09 | 调整坦克链导向轮
2026-03-31 09:55:54 | GD2026021109 | 2026-02-11 | 202602111337 | FD | 江苏省 | 昆山市第一人民医院 | 萧蔚 | 13776050448 |  | Ingenia 3.0T |  |  | 1 | 磁共振（MR） | 维修（CM） | 人工/保养合同（05L) | B | 3-System Restricted | 否 | 4、故障：磁体线圈坏了 5、合同类型：单次人工，如需出备件请提前告知，商务确认后再发备件 6、工单类型：枫登工单 | 马成勇 | 张仁杰 | 已完成 |  |  | 2026-02-13 | 扫描报错，无法工作。更换大体线圈调谐板 |  | 453567017804 | 453567017804 | ASSY, 8MM DE-TUNE PCB | 1 | NA |  | Good-Seal Broken（好还已开封） | 2026-02-13 | SF0255485742786
2026-02-13 10:21:31 | GD2025123111 | 2025-12-31 | 202512311115 | FD | 上海市 | 上海市徐汇区中心医院 | 朱勇 | 18017839117 |  | Ingenia 3.0T | 85629 | 101473661 | 1 | 磁共振（MR） | 维修（CM） | 人工/保养合同（05L) | A | 3-System Restricted | 否 | 腹部线圈连接线接头脱离，需要商务跟进后到处处理接头或更换线圈 合同类型：单次人工，如需出备件请提前告知 工单类型：枫登工单 | 张思源 |  | 已完成 | 2026-01-12 | 6 | 2026-01-14 | 返厂维修腹部线圈电缆的胶皮 |  |  |  | 维修件：腹部线圈 | 1 | NA |  | Good-Seal Broken（好还已开封） | 2026-01-13 | SF0254267343512
2025-12-11 15:18:45 | GD2025111309 | 2025-11-13 | 202511131124 | FD | 江苏省 | 海安市人民医院 | 孙老师 | 18036433298 |  | Ingenia 1.5T |  |  | 1 | 磁共振（MR） | 维修（CM） | 人工/保养合同（05L) | B | 3-System Restricted | 否 | 腹部线圈线快要断开，需要工程师上门修复 合同类型：单次人工，如需出备件请提前告知 工单类型：飞利浦工单 | 周健 |  | 已完成 | 2025-11-13 | 7 | 2025-11-25 | 维修腹部线圈连接线保护套 |  |  |  | 备用件：腹部线圈连接线保护外皮 | 1 | NA |  | Good-Seal Broken（好还已开封） | 2025-11-21 | SF0256269598240
2025-11-19 16:08:44 | GD2025100931 | 2025-10-09 | 202510091551 | FD | 上海市 | 复旦大学附属妇产科医院 | 范老师 | 18201965792 |  | Ingenia 3.0T CX |  | 86186190 | 1 | 磁共振（MR） | 维修（CM） | 人工/保养合同（05L) | A | 3-System Restricted | 否 | 技术服务合同 故障：报插座错，识别不了线圈 工单：枫登 | 张思源 |  | 已完成 | 2025-10-19 | 6 | 2025-10-27 | 清洁线圈插座，重新连接插座接线
2026-01-08 15:19:25 | GD2025081703 | 2025-08-17 | 202508171734 | FD | 上海市 | 复旦大学附属妇产科医院 | 范老师 | 13856126592 |  | Ingenia 3.0T CX | N/A | 86186190 | 1 | 磁共振（MR） | 维修（CM） | 人工/保养合同（05L) | A | 3-System Restricted | 否 | 故障：水冷有异响 工单：枫登 | 张思源 |  | 已完成 | 2025-08-24 | 6 | 2025-08-25 | 更换水冷泵 |  |  |  | 水冷泵 | 1 | N/A | N/A | Defective part（坏还） | 2025-08-25
2026-01-08 15:18:52 | GD2025080201 | 2025-08-02 | 202508021632 | FD | 上海市 | 复旦大学附属妇产科医院 | 范老师 | 13856126592 |  | Ingenia 3.0T CX |  | 86186190 | 1 | 磁共振（MR） | 维修（CM） | 人工/保养合同（05L) | A | 3-System Restricted | 否 | 故障：腹部线圈频繁报错 工单：枫登 到院时间：希望明天（8/3）到院 | 兰良青 |  | 已完成 | 2025-08-04 | 10 | 2025-08-20 | SBMA光纤接触不良，重新连接光纤。腹部线圈故障（已安排外修） | 许亚伟和兰良青一起维修
2025-08-08 15:40:21 | GD2025051307 | 2025-05-13 | 202505131558 | FD | 江苏省 | 苏州市吴中人民医院 | 江工 | 13115072572 |  | GE 1.5T |  |  | 1 | 磁共振（MR） | 维修（CM） | 人工/保养合同（05L) | B | 5-Scheduled Activity | 否 | 吸附器更换 合同类型：限次人工合同 工单类型：用客户工单，如果客户没工单就用枫登的 需求：朱岳上门 | 朱岳 |  | 已完成 | 2025-05-20 | 5 | 2025-05-30 | 1.查看冷头效率；2.查看氦压机气压；3.更换吸附器；4.充装氦气。 |  |  |  | adsopber | 1 | N/A | N/A | Defective part（坏还） | 2025-05-19
2025-07-29 14:44:27 | GD2025040212 | 2025-04-02 | 202504021338 | FD | 浙江省 | 杭州禾芸嘉医院有限公司 | 王奇钢 13738039209 | 王东 15958135819（公司销售） |  | Amira 1.5T |  | 174072 | 1 | 磁共振（MR） | 维修（CM） | 人工/保养合同（05L) | A | 3-System Restricted | 否 | 信号不太稳定 工单类型：枫登工单 需求：安排兰工上门 发了心电模块备件到院，需要再次派工上门。 备件收件信息：浙江省杭州市上城区彭埠街道鸿泰路98号 沈炎杰 18368405760 | 梁华昭 |  | 已完成 | 2025-04-25 | 4 | 2025-05-16 | 更换模块 |  |  |  | 心电模板 | 1 | N/A | N/A
2026-01-08 15:17:42 | GD2025032519 | 2025-03-25 | 202503251505 | FD | 上海市 | 复旦大学附属妇产科医院 | 范老师 | 13856126592 |  | Ingenia 3.0T CX |  | 86186190 | 1 | 磁共振（MR） | 维修（CM） | 人工/保养合同（05L) | A | 3-System Restricted | 否 | 序列不能做 工单类型：枫登工单 | 张思源 |  | 已完成 | 2025-04-08 | 6 | 2025-04-11 | 更换光纤控制盒及接头 |  | 59800262712 | 59800262712 | DCI CHASSIS ASSY HANDGRID SIDE | 1 | N/A | N/A
2025-07-29 11:52:37 | GD2025031904 | 2025-03-19 | 202503191112 | FD | 浙江省 | 杭州禾芸嘉医院有限公司 | 王奇钢 13738039209 | 王东 15958135819（公司销售） |  | Amira 1.5T |  | 174072 | 1 | 磁共振（MR） | 维修（CM） | 人工/保养合同（05L) | A | 3-System Restricted | 否 | 信号不太稳定 工单类型：枫登工单 需求：安排兰工上门 | 兰良青 |  | 已完成 | 2025-03-25 | 9.5 | 2025-04-03 | 测试与个人信号正常，做病人使用观察
2025-07-29 11:45:43 | GD2025031010 | 2025-03-10 | 20253101321 | FD | 上海市 | 复旦大学附属妇产科医院 | 张政毅 | 13524441405 |  | Ingenia 3.0T CX |  | 86186190 | 1 | 磁共振（MR） | 维修（CM） | 人工/保养合同（05L) | A | 3-System Restricted | 否 | 很多病人做到一半序列停止 工单类型：枫登工单 | 兰良青 |  | 已完成 | 2025-03-10 | 5 | 2025-03-25 | 线圈问题（医院更换另一个线圈使用）
2025-07-29 11:44:48 | GD2025030711 | 2025-03-07 | 202503071731 | FD | 上海市 | 复旦大学附属妇产科医院 | 张政毅 | 13524441405 |  | Ingenia 3.0T CX |  | 86186190 | 1 | 磁共振（MR） | 维修（CM） | 人工/保养合同（05L) | A | 3-System Restricted | 否 | 故障：射频故障 合同类型：技术服务合同 工单类型：枫登工单 | 兰良青 |  | 已完成 | 2025-03-08 | 5.5 | 2025-03-25 | 校准射频
2025-07-29 11:14:00 | GD20250115184 | 2025-01-15 | 202501151220 | FD | 上海市 | 复旦大学附属妇产科医院 | 范老师 | 13856126592 |  | Ingenia 3.0T CX |  | 86186190 | 1 | 磁共振（MR） | 维修（CM） | 人工/保养合同（05L) | A | 3-System Restricted |  | 后处理工作站与飞利浦核磁及PACS工作站无法传输。 工单类型：枫登工单 上述服务不涵盖的备件、软件和服务: 液氦添加 所有备件费用 开机率保证 所有软件的升级 由于计算机病毒、木马病毒、蠕虫病毒等各种用来损毁、不利影响、拦截或非法访问计算机系统、软硬件、数据、信息或通讯设备的计算机程序代码或编程所导致的技术服务。 | 张思源 |  | 已完成 | 2025-01-23 | 6 | 2025-02-24 | 排查后是pacs服务故障，重新设置pacs
2026-01-08 15:12:58 | GD2025010205 | 2025-01-02 | 202501021301 | FD | 上海市 | 复旦大学附属妇产科医院 | （医院老师） | 13856126592 |  | Ingenia 3.0T CX |  | 86186190 | 1 | 磁共振（MR） | 维修（CM） | 人工/保养合同（05L) | A | 3-System Restricted |  | 扫描图像模糊，换线圈后仍无法扫描 工单：枫登 | 兰良青 |  | 已完成 | 2025-01-08 | 16.3 | 2025-01-21 | 更换GBC 3.0T射频发射线圈 |  | 453567140265 | 453567140265 | QBC3.0T | 1 | N/A | N/A
2025-07-29 10:51:25 | GD2024122715 | 2024-12-27 | 202412271452 | FD | 甘肃省 | 甘肃省天水市第二人民医院 | 代光明，15009421988 | 销售赵珂玉：18629673902 |  | 西门子 Arti's zee floor | 135533 |  | 1 | 磁共振（MR） | 维修（CM） | 人工/保养合同（05L) | B | 3-System Restricted |  | 设备停机，重启后无图像（许工远程未解决，需要现场派工维修） 备注：甘肃医管家项目，甘肃医管家工单 | 魏德生 |  | 已完成 | 2024-12-27 | 2.5 | 2025-01-03 | 调试collimator，做movement hinearity ranye adjustment floor stand 校准，设备恢复正常
2025-06-03 11:12:46 | GD20250116250 | 2024-12-16 | 20240217 |  | 浙江省 | 仙居仁泽医院有限公司 |  |  |  | Multiva 1.5T 8 R5 | 76817692 |  | 1 | 磁共振（MR） | 维修（CM） |  |  |  |  | 现在关节线圈做肩关节冠状压脂这个序列噪声非常多，完全不能看，但是做膝关节，线圈完全闭合图像又可以，以前做肩关节至少没这么差的，这1个月越来越不能看了（派给马成勇） |  | 马成勇 | 已完成 | 2024-12-19 |  | 2024-12-19
2025-01-20 15:59:02 | GD2025011624 | 2024-10-28 | 20240178 |  | 安徽省 | 安徽省宣城市华信健康管理中心 |  |  |  | 西门子MAGNETOM ESSENZA Galaxy | 139399 |  | 1 | 磁共振（MR） | 维修（CM） | [6 empty] | 马成勇 | 已完成 | 2024-11-03 |  | 2024-11-03 | 设备巡检。
2025-05-15 10:52:07 | GD20241204228 | 2024-10-10 | 20240156 |  | 江苏省 | 浏河人民医院 |  |  |  | PATIENT TABLE 1.5T ELITE | 83303 |  | 1 | 磁共振（MR） | 维修（CM） | [5 empty] | 马成勇 | 马成勇 | 已完成 | 2024-10-11 |  | 2024-10-11 | 机器无法扫描，扫描报错，检查发现系统故障。
2025-05-15 10:48:28 | GD20241204226 | 2024-09-29 | 20240150 |  | 湖北省 | 湖北宜昌中心医院 |  |  |  | Intera 1.5T | 13056 |  | 1 | 磁共振（MR） | 维修（CM） | [5 empty] | 马成勇 | 马成勇 | 已完成 | 2024-10-08 |  | 2024-10-08 | 机器巡检。
2025-05-15 10:51:56 | GD20241204217 | 2024-09-03 | 20240126 |  | 山西省 | 山西吕梁市临县弘济中医院 |  |  |  | Multiva 1.5T | 80196 |  | 1 | 磁共振（MR） | 维修（CM） |  |  |  |  | 巡检。 | 李杰 | 李杰 | 已完成 | 2024-09-10 |  | 2024-09-10 | 设备巡检，设备工作正常。
2025-05-15 10:51:24 | GD20241204212 | 2024-09-03 | 20240124 |  | 江苏省 | 昆山市第二人民医院 |  |  |  | Achieva 1.5T | 54283900 |  | 1 | 磁共振（MR） | 维修（CM） |  |  |  |  | 报修故障：水冷机房间都是水. | 马成勇 | 马成勇 | 已完成 | 2024-09-04 |  | 2024-09-04 | 机房精密空调漏水。
2025-05-15 10:45:08 | GD20241204211 | 2024-09-03 | 20240123 |  | 江苏省 | 浏河人民医院 |  |  |  | PATIENT TABLE 1.5T ELITE | 83302 |  | 1 | 磁共振（MR） | 维修（CM） |  |  |  |  | 故障：开机无法扫描，尝试重新启动后，故障未消除。 | 马成勇 | 马成勇 | 已完成 | 2024-09-04 |  | 2024-09-04 | 机器无法扫描。
2026-04-15 14:58:15 | GD2024091903 | 2024-09-19 | FD202409190926 | FD | 四川省 | 四川雅安二院 | 周翔（代理商销售） | 186 0283 5343 |  | Prodiva 1.5T |  |  | 1 | 磁共振（MR） | 移机（Relocation） | 合同（05R） | B | 5-Scheduled Activity |  |  | 朱岳 | 张义勇 | 正在跟进

## Hidden_Options_8 (hidden)
原厂保修
第三方维保
直销
分销

## Hidden_Options_9 (hidden)
上海枫登医疗科技有限公司
上海意工医疗科技有限公司
合肥市佳鼎电子有限公司
剑角鑫实（上海）企业管理合伙企业（有限合伙）
上海贵合康任医疗管理合伙企业（有限合伙）
上海江来海科技有限公司

## Hidden_Options_10 (hidden)
飞利浦（中国）投资有限公司
上海枫登医疗科技有限公司
上海瑞健科技有限公司
上海田泽医疗科技有限公司
上海田泽医疗科技有限公司VAD
上海申裕医疗科技有限公司
上海意工医疗科技有限公司
合肥市佳鼎电子有限公司
安徽省菲利特医疗设备有限公司
武汉利普新医疗设备有限公司
上海浦立创医疗设备科技有限公司
上海麦奥医疗器械有限公司
武汉瑞歆医疗设备有限公司
安徽省赛维医疗设备有限公司
上海江来海科技有限公司
广州市澳漪进出口有限公司
江西普康医疗设备有限公司
广东省科控仪器设备有限公司

## Hidden_Options_11 (hidden)
未交
已交

## Hidden_Options_24 (hidden)
放射（IXR）
放射（DXR）
放射（IGT）
放射（CT）
超声（US）
监护（MATC）
核磁（MR)
其他

## Hidden_Options_25 (hidden)
安装（IA）
维修（CM）
保养（PM）
升级（FCO）
移机（Relocation）
场地准备（Site preparation）
维修和保养
拆机
技术支持
备件
前期调研
仓库维修
培训

## Hidden_Options_26 (hidden)
付费维修（01）
安装（02G）
保修（02N）
合同（05R）
合同（05K）
人工/保养合同（05L)
其他（06J）
其他（06C）
其他（06D）

## Hidden_Options_27 (hidden)
A
B
C
D

## Hidden_Options_28 (hidden)
1-Critical Need
2-System Down
3-System Restricted
4-Intermittent Problem
5-Scheduled Activity

## Hidden_Options_29 (hidden)
是
否

## Hidden_Options_40 (hidden)
正在跟进
已完成
CANCEL

## Hidden_Options_65 (hidden)
Good-Seal Broken（好还已开封）
Good-Sealed（好还未开）
Defective part（坏还）
DEFOA（到货即损）
New system-DEFOA（整机到货即损）